5.采购需求

| 一、采购内容及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 详细技术及配置要求，实质性要求，必须满足的条款标注★ |  | 数量 |
| （一） 呼吸机 | 1.整机与显示要求： 1.1适用于成人、小儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机；电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源； 1.2主机重量≤11千克（不含台车）；采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280×800；中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认；具备便利的锁屏功能。 1.2屏幕与机器一体化，主机可从台车上无工具拆卸，主机设计使用年限≥10年。 ★1.4具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。 1.5支持显示≥72小时的全部监测参数趋势图、表分析，≧5000条报警和操作日志记录。 1.6具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能； 1.7吸气安全阀组件可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（≥134℃），防止交叉感染；呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，能高温高压蒸汽消毒（≥134℃），防止交叉感染； 1.8屏幕显示：4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比。 2.呼吸模式及功能： ★2.1配备模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式、SIGH叹息模式、智能通气模式（自适应分钟通气AMV）、容量控制通气（PRVC）、压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（SIMV-PRVC）、无创通气模式； 2.2.具有电子吸气阻力阀开关（eITD），在心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）的呼气阶段可通过电子吸气阻力阀开关（eITD）排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。 ★2.3.配备氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速(≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。 2.4.配备无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV和PSV-S/T等模式。 2.5.配备呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度。 2.6.配备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰。 2.7.配备内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 2.8.具有自动气管插管阻力补偿功能（如ATRC，TRC，ATC），导管孔径和补偿百分比可设。 2.9.具有静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值。 2.10.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。 3.设置参数： 3.1.潮气量至少达到：20ml—2000ml。 3.2.呼吸频率至少达到：1—100/min。 3.3.吸气流速至少达到：6—180L/min。 3.4.SIMV频率至少达到：1—60/min。 3.5.吸呼比：4:1—1:10。 3.6.最大峰值流速至少达到：210L/min。 3.7.吸气压力至少达到：5—80 cmH2O。 3.8.压力支持至少达到：0—80cmH2O。 3.9.呼气末正压PEEP至少达到：0—50 cmH2O。 3.10.压力触发灵敏度至少达到：-20—-0.5cmH2O，或OFF。 3.11.流速触发灵敏度至少达到：0.5—20L/min，或OFF。 ★3.12.呼气触发灵敏度至少达到：Auto,1—85%。 4.监测参数： 4.1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压。 4.2.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率。 4.3.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量（如TVe/IBW或VT/PBW）。 4.4.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 4.5.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数，呼吸功。 5.报警参数： 5.1.智能化分级报警、声光报警。 5.2.气道压力：过高报警。 5.3.分钟通气量：过高/过低报警。 5.4.呼出潮气量：过高/过低报警。 5.5.吸频率：过高/过低报警。 5.6.窒息报警，时间可设置（5-60s）。 6.系统要求： 6.1.病人数据，屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 6.2.≥120分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 6.3.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒≥134℃，以防止院内交叉感染。 6.4.具备开机自检和图形化及文字提示功能；具有漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。 6.5.电源方案：支持交流和直流（12V）两种供电方式。 6.6.气源方案：支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 6.7.提供机器操作培训材料，包括但不限于：操作手册，快速指南，操作视频等。 7.信息化功能要求： 7.1.信息互连：同时支持有线和无线方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。 7.2.包括但不限于VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。 7.3.支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息。 |  | 1台 |
| （二） 麻醉工作站 | ★1.适用范围：用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理 2技术规格： 2.1工作条件及基本配件 2.1.1工作环境包括但不限于：温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95% 2.1.2电源：220V-240V，50/60Hz ★2.1.3标配两节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池最短供电时间使用时间单节电池≥90分钟，双节电池≥240分钟（标准工作环境）；具备1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个 RS-232C 串行通讯接口（可用于向监护仪传输数据），1 个 VGA 接口，2个SB接口，4个辅助电源接口；带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉标配中央刹车 2.1.4适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 2.1.5非待机状态转动关机旋钮，主机具备≥10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全 2.2气源 2.2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源 2.2.3具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25% 2.2.4快速充氧范围：≤25 - ≥75 l/min。 流量计 2.3.1电子流量计 (电子显示) （空气范围：0L/min-≥15L/min，氧气范围：0L/min-≥15L/min） 2.3.2具备备用流量计 2.3.3具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。 2.4挥发罐 2.4.1标配单麻醉罐位 2.4.2标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌且具备压力、流速和温度补偿。 2.5呼吸回路 2.5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转以满足不同手术无需移动麻醉机的要求 2.5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 2.5.3二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml 2.5.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 2.5.5低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 2.5.6可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作 2.5.7具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 2.5.8标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换 2.5.9具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 呼吸机 2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示 2.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式。可选配/升级CPAP/PS模式，SIMV-VG，压力控制容量保证通气（PCV-VG）模式 2.6.3潮气量范围： 容量控制：≤10ml-≥1500ml 压力控制：≤5ml-≥1500ml （可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重） 2.6.4吸气压力设置范围：≤5-≥80 cmH2O 2.6.5支持压力：≤0.3cmH2O-≥60cmH2O 2.6.6呼吸频率：≤2-≥100次/分钟 2.6.7吸呼比：≤4:1-≥1:8 2.6.8压力限制范围：≤10-≥100 cmH2O 2.6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，≤3-≥30 cmH2O 2.6.10吸气暂停：OFF，≤5%-≥60% 2.6.11呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下），最大峰值流速大于120 L/min 2.6.12上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 ★2.6.13具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 2.6.15可升级肺保护工具：肺复张工具-单周期和多周期 2.6.16主机配备经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min；麻药消耗计算功能 2.6.17可升级主流二氧化碳功能，可升级旁流二氧化碳功能。 2.7数字和波形监测 2.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 ★2.7.2彩色电容触摸屏≥15英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图；内置≥3槽位插件槽，插槽位于机身侧面（不接受插槽位于机身正面），可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用，配备插件：AG麻醉气体模块，可升级： BIS（BISx4） ，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。 2.7.3可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测、BIS（BISx4）监测 2.7.4同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，配备主流呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示。 2.7.5潮气量监测范围：0-≥3000ml 2.7.6分钟通气量监测范围：0-≥100L/min。 2.7.7配备主动排污功能。 2.7.8 配备模块化插件式床边监护仪： 1主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽位数4个，每个槽位具备插件模块红外通讯接口和金属硬件通讯接口双接口。主机显示屏≥12英寸彩色电容触摸屏、多点触摸，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，监护仪会根据环境光强度自动调节屏幕亮度。整机无风扇设计，标配内置高能锂离子电池，供电时间≥2小时。 2可支持升级PiCCO监测模块，采用PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，观察病人的变化情况。 3支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测 4.支持升级提供功率谱密度（DSA）显示界面，显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。 |  | 1台 |
| （三） 心电监护仪 | 1：整机要求： 1.1、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，屏幕采用最新电容屏非电阻屏，分辨率高达1280×800像素或更高，≥6通道波形显示，一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 1.2、显示屏可支持亮度自动调节功能，屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.3、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 1.4、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.5、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.6、监护仪设计使用年限≥8年。 1.7、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。 1.8、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa，监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 1.9、防水等级≥IPX2 1.10、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，提供手动，自动，连续和序列、整点5种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.3、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.4、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.5、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.6、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.7、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.8、提供辅助静脉穿刺功能。 2.9、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6、≥1000组NIBP测量结果 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 ★3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 ★3.16、信息互连：支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌中央监护系统互联，把监测信息参数和波形实时显示到中央监护系统上，满足科室信息化的需求。支持与遥测设备混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。 |  | 1台 |
| ★二、商务要求 |  |  |  |
| （一）售后服务要求 |  | 1.免费保修期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期：3年（自验收合格之日起计算）。 2.招标范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术服务及技术培训，保证采购人操作人员熟练操作设备。 3.免费保修期内上门提供维护服务，出现故障时，8小时内到达现场，24小时内解决故障。 |  |
| （二）核心产品 |  | 麻醉工作站 |  |
| （三）交货期及地点 |  | 1.交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 2.交货地点：广西桂林市招标人指定地点。 |  |
| （四）付款方式 |  | 合同签订且验收合格后三个月内首付合同价款的60%；设备运行3个月后支付合同价款的30%；剩余合同价款的10%于验收合格一年后付清（不计利息）。 |  |
| （五）验收要求 |  | 1.中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，招标人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、厂方标准进行验收，必要时，招标人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，招标人有权终止合同执行并全部退货，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 3.中标人必须于供货时向招标人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页（或参数说明书），产品白皮书（如有）等资料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。 |  |
| 三、其他要求 |  | 1.报价供应商根据本项目采购需求及自身情况，可于报价文件中提供相应的售后服务方案，包含但不限于：①故障出现解决方案；②免费技术培训方案；③免费保修期外维修方案；④其它优惠方案等。 2.报价供应商于报价文件中必须提供所投医疗设备相应完整有效的《医疗器械产品注册证》复印件，否则，按响应无效处理。 |  |
| 注： 1.本项目“采购需求”中标注“★”条款为实质性要求，若有一项负偏离，按响应无效处理。 2.本项目“技术参数要求”中未标注“★”条款发生负偏离条款≥6项的，按响应无效处理。 3.技术指标有优于的，供应商须在响应文件中提供所投产品的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品说明书作为佐证，以上材料需加盖厂家及供应商公章，否则我院有权不接受其优于。 |  |  |  |